第五章 谈判内容参数及要求

染色部分

★一、机器功能：国产全自动智能染色封片系统，染色模块与封片模块可单独使用，也可形成染封一体化的工作站，且不需要单独的转运装置，节省空间。

二、染色站点数量：总站点数量≥26个，其中水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个。

三、加卸载站点提醒：加卸载站自动检测站点中的玻片架状态；具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。

四、烤箱：烤缸数量≥2个，烤箱温度在室温-75℃ 可调，且有温度实时监测功能；

五、试剂缸及玻片容量：单个试剂缸容量≤500ml；单个玻片架容量≥20片/架。

六、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识，进行试剂更换提醒。

★七、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等方式推送报警信息和维修指引。

八、废气浓度监测：废气浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上实时显示废气浓度值。

封片部分：

一、封片最大输出存储容量：≥80片，玻片单次上载量：≥200片

二、盖玻片数量提示：智能实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒。

★三、输出存储方式：直接从封片机上以读片板的形式存储或直接回到原染色架已完成封片的载玻片。

四、出胶系统：精准定位，点胶容量：0~200uL可调。

★五、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，防止堵管。

六、破损玻片自检：自动处理碎片至碎片收集板中。