一、适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，神经电生理检查、神经功能评定、脑损伤性疾病的辅助治疗或者用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。

二、设备技术参数：

*1、最大刺激强度：≥6T。

2、最大输出频率: ≥100Hz。

*3、频率输出步长：频率＜0.1Hz时步长0.01Hz，0.1≤频率＜1Hz时步长0.1Hz，频率≥1Hz时步长1Hz。

4、脉冲宽度：至少包含340us。

5、多种刺激模式，包括：单次刺激模式、重复刺激模式、爆发式刺激模式、双拍成对刺激，可自由切换。

6、可配备多种不同的线圈，如圆形线圈、8字形线圈、H型深部线圈等。

7、设备显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态。

8、同一台机器，可配备两个刺激线圈，两个线圈可独立工作进行单拍治疗、双拍联动工作进行双拍治疗。

9、采用智能温控液态循环冷却技术；具备流速、线圈温度（报警温度≤ 41℃(向下可调)）报警功能、机身温度（报警温度≤71℃）报警功能，异常时自动停机并报警提醒，设置冷却温度，实现变频冷却，保证设备24小时工作。

10、一台设备可以同时满足：A线圈和B线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗两个不同病症病人，A线圈治疗病人过程中可以随时开启B线圈病人的治疗。

11、设备兼容多种设备的接口，包含但不限于EMG、EEG、fNIRs；满足临床和科研使用。

12、磁感应最大变化率：≥30KT/s。

13、靶点位置具有3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部治疗区准确位置。

14、可拓展工作站操作系统，实现多台设备互联互通及数据统一存储。支持接入医院HIS、PACS、LIS等管理系统。

15、MEP通道数量：≥2

*16、MEP灵敏度：最小分辨率≤0.2μV

17、使用年限：10年。

三、配置要求：

主要配置清单：经颅磁刺激仪主机 1台，经颅磁系统工作1台，刺激线圈及专用支臂2套，运动诱发检测（MEP）模块2套，显示器1个，电脑支架1个，经颅磁系统管理软件1套，定位帽8顶。