体外心肺支持辅助设备技术参数

1、泵驱动器工作原理：磁力耦合驱动，无金属轴承。

2、泵驱动器可以连接主机使用，且可以直接连接电池使用，方便转运。

3、具有零流量模式，防止血液逆流。

★4、泵驱动器最高转速：≤7500rpm

★5、泵头预冲量：≤24ml

6、流量范围为：0—9L/min

7、具备流量、压力、温度、气泡监测功能。

8、大于两道压力监测和跨膜压差直接显示功能。

9、设备使用年限≥5年

10、配备空氧混合器，氧浓度21%-100%连续可调，流量0LPM-1.0LPM，1LPM-10LPM可调

- 11、配备变温水箱，温度调节范围35-39℃连续可调，具有水位指示和出水温度显示，具有自检、超温、水位报警功能。